|  | Universität Bayreuth |  | MUSTER | Stand 10/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Betriebsanweisung Arbeiten in der Sicherheitswerkbank |  |  |

|  | Die Betriebsanweisung ist am Arbeitsplatz auszuhängen -legen. Die Beschäftigten sind anhand dieser Anweisung vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit nach folgendem Grundsatz zu unterweisen: Vorführen, den Beschäftigten unter Kontrolle nachvollziehen lassen, und sodann noch einmal korrigierend vorführen. |
| --- | --- |
|  | Geltungsbereich |
| Lehrstuhl für ................ | Sicherheitswerkbank Klasse ......................... Aufstellort: Raum: .................. Arbeitsgruppe Prof. Dr. ..................... |
|  | Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten |
| Bei Störung | - Für die Sicherheitswerkbank ist verantwortlich: - Name:................. Tel.: ............. - Im Falle einer Funktionsstörung ist zu benachrichtigen: Name:................., Tel.:.........; Name:...... Tel.: ............ |
|  | Inbetriebnahme |
| Einschalten | - Die Sicherheitswerkbank ist ca. 30 min vor Benutzung einschalten |
|  | Arbeitsorganisation |
| Geräte Luftschlitze Brenner Ordnung Filter Aerosole Abfälle | - Die Sicherheitswerkbank ist für steriles Arbeiten und gentechnische Arbeiten, bei denen die Gefahr von Aerosolentstehung nicht ausgeschlossen werden kann. - alle Geräte, die in die Sicherheitswerkbank gebracht werden, sind vorher zu reinigen. - Luftschlitze in der Sicherheitswerkbank dürfen nicht verdeckt werden. - die Verwendung von Brennern ist zu vermeiden. - die Sicherheitswerkbank ist kein Abstellplatz (Turbulenzvermeidung), nicht überladen. - Beschädigung der HOSCH Filter sind zu vermeiden. - Es ist darauf zu achten, daß keine vermeidbaren Aerosole auftreten. - Abfälle sind arbeitstäglich zu entsorgen. |
|  | Desinfektion und Reinigung |
| Hygiene Filterwechsel Entsorgung | - die Sicherheitswerkbank ist nach der Arbeit zu säubern, mit Desinfektionsmittel (z. B. auswischen mit 70 % Ethanol) und das UV Licht ist einzuschalten. - Der Filterwechsel erfolgt im Rahmen des Wartungsvertrages mit der Firma ............. (Tel-Nr. .......................). Die Filter sind vor dem Wechsel und, wenn nötig, bevor sie aus dem Laborbereich gelangen, zu desinfizieren oder es sind andere geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. - Die gebrauchten Filter sind über die Zentrale Technik zu entsorgen. |
|  | Maßnahmen bei Betriebsstörungen |
| Stromversorg. Abfallentsorgung | - Bei Stromausfall und anderen Funktionsstörungen müssen die Arbeiten in der Werkbank sofort eingestellt, Abfälle in Autoklavierbeuteln verschlossen und Desinfektion (Auswischen mit 70% Ethanol) vorgenommen werden. Der für die Sichereitswerkbänke Verantwortliche oder der BBS sind zu benachrichtigen. - Die benachrichtigte Person ist verantwortlich, daß bis zu und während der Reparaturarbeiten keine Gefährdung für andere im Labor : .Raum-Nr..... arbeitende Personen und für das Servive-Personal entsteht. Letzteres gilt auch im Fall von routinemäßigen Wartungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten . |
|  | Wartung und Instandhaltung |
| Gefahren Ansprechpartner | - Vor der Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist die Sicherheitswerkbank von allen von Arbeitsstoffen herrührenden Gefahren zu befreien. Der Verantwortliche muß dafür sorgen, daß während der Instandhaltungsarbeiten ein Mitarbeiter des Laboratoriums als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. |